# 圆爱康居家康复数字疗法

# 体系文件补充说明

# 圆爱康居家康复数字疗法 — 体系文件补充说明

> 本文档包含三部分内容，供你的体系文件更新使用。

> 请转发给质量体系负责人。

──────────────────────────────────────────────────

## 目录

1. **说明书补充文案 — 评估与方案生成功能**（用于更新设备说明书）

2. **软件功能变更记录表模板**（用于新增体系记录表单）

3. **操作指南：如何更新体系文件**（给助手的步骤）

──────────────────────────────────────────────────

## 第一部分：设备说明书补充文案

### 功能名称与定位

**功能名称：** 居家康复智能评估与方案推荐系统（以下简称"评估推荐系统"）

**功能定位：** 本功能为设备的**辅助性数据处理工具**，用于：

协助康复师对患者居家康复过程中的评估数据进行结构化整理

基于预设的评估规则和分析模型，生成康复方案建议

所有评估结论和治疗方案须经注册康复师审核确认后执行

> ⚠️ **声明：** 本功能仅为辅助决策工具，不替代康复师的临床判断和专业评估。

### 适用范围

适用于经医疗机构诊断、确需居家康复治疗的患者，在使用本设备进行居家康复训练过程中，通过设备配套App完成以下流程：

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 评估数据采集 | 患者或康复师录入评估量表数据（如盆底肌力分级、表面肌电值、症状评分等） |
| 数据分析 | 系统根据预设算法对评估数据进行统计分析，与历史数据对比 |
| 方案生成 | 基于分析结果，结合康复指南和患者档案，生成个性化康复方案建议 |
| 方案调整 | 康复师可在系统建议基础上调整方案，系统记录调整历史 |
| 效果追踪 | 周期性对比评估数据，生成康复进展趋势图 |

### 功能描述

**评估功能：**

数据录入：支持康复师/患者录入结构化评估数据（症状自评问卷、仪器测量数据、临床评估结果等）

数据分析：自动进行趋势分析、阈值判断、与历史数据对比

结果呈现：以图表形式展示评估结果，标注异常值和变化趋势

报告输出：生成标准化评估报告

**方案生成功能：**

方案建议生成：基于评估结果、患者档案和预设康复指南，自动生成建议方案

方案可编辑：康复师可在建议方案基础上自由调整

方案记录：所有已执行和正在执行的方案均有完整记录

方案变更追踪：每次调整均记录时间、调整内容、调整原因

**远程协作功能：**

支持康复师远程审阅评估数据、远程调整方案

支持六师共管团队协同管理

### 使用限制与风险提示

**功能限制：**

1. 非诊断功能：不提供独立诊断，评估结果仅作为参考依据

2. 非自动化决策：方案须经注册康复师审核后方可执行

3. 非紧急处理：不适用于急性症状和紧急情况

4. 数据依赖：评估准确性依赖于输入数据的完整性和准确性

**禁忌症：**

急性盆腔感染期

恶性肿瘤未经治疗

妊娠期

存在未明确诊断的出血

佩戴心脏起搏器等体内电子植入物（经医生评估除外）

**使用注意事项：**

首次使用前应在医疗机构完成基线评估和方案制定

方案调整应在康复师指导下进行

出现疼痛加重、异常出血、发热等症状应立即停止并就医

评估数据不能完全替代定期复诊

### 数据安全与隐私保护

1. 所有患者数据经过加密传输和存储

2. 数据采集遵循最小必要原则

3. 患者数据去标识化后可用于匿名化统计分析

4. 符合《网络安全法》《个人信息保护法》要求

5. 患者有权查阅、导出、删除本人的评估数据

### 技术参数（评估推荐系统）

| 参数项 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据输入方式 | 手动录入 + 设备自动采集 |
| 数据存储 | 加密云端存储，冗余备份 |
| 网络要求 | 4G/5G/WiFi |
| 兼容设备 | iOS 13+/Android 9+ |
| 数据传输加密 | TLS 1.3 |
| 数据备份周期 | 每日自动备份 |
| 系统更新 | 在线OTA更新 |

──────────────────────────────────────────────────

## 第二部分：软件功能变更记录表模板

### 模板表格

| 序号 | 变更日期 | 变更内容 | 变更原因 | 涉及模块 | 影响评估 | 审批人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 月 日 | 新增"评估与方案推荐"功能 | 产品功能迭代 | 评估模块、方案生成模块 | 新增功能，不影响现有治疗模块；需补充说明书、更新风险评估报告 | ______ | 参见变更申请单#XXX |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

### 审批栏

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出人 |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |

### 填写说明

1. 变更内容：描述具体变更了什么（新增/修改/删除功能，调整参数，修复缺陷等）

2. 变更原因：说明为什么做这个变更（产品需求、法规要求、缺陷修复等）

3. 影响评估：评估变更对患者安全、已有功能兼容性、用户操作、数据完整性、法规合规性的影响

4. 审批：所有变更须经指定审批人签字确认后方可执行

5. 记录保存：本表应与对应版本的软件归档材料一同保存，保存期限≥产品生命周期+5年

──────────────────────────────────────────────────

## 第三部分：给助手的操作指南

### 你现在要做的步骤

**第一步：更新设备说明书**

1. 找到现有设备说明书的电子文件

2. 在"功能说明"或"系统组成"章节中，新增以下小节：

"评估与方案推荐功能"（或类似标题）

把第一部分的文案内容贴进去

3. 注意把"圆爱康居家康复治疗仪"替换为注册证上的实际产品名称

4. 更新版本号和发布日期

**第二步：更新质量体系文件**

1. 找到《设计控制程序》或《软件变更控制程序》文件

2. 在"设计变更"或"软件变更"章节中，增加一条要求：

"软件功能变更应单独记录，填写《软件功能变更记录表》"

3. 把第二部分的《软件功能变更记录表》作为正式记录表单加入体系

4. 给记录表分配正式文档编号

**第三步：内部签批归档**

1. 说明书更新内容经审批人签字

2. 体系文件更新经审批人签字

3. 归档保存

### 常见问题

**Q：设备说明书对应的具体产品是哪一款？**

A：请根据圆爱康居家康复治疗仪（盆底部位）的注册证信息填写，如不确定请与sandy确认。

**Q：质量体系文件中已有的程序文件叫什么？**

A：不同企业命名不同。请先在体系文件目录中查找：

《设计控制程序》

《软件变更控制程序》

《产品实现策划控制程序》

如找不到以上名称，请查找目录中带"设计"或"变更"的文件

**Q：是否需要同步更新风险评估报告？**

A：建议同步更新。新增软件功能属于设计变更，应按ISO 14971框架补充风险分析。