# 采购需求

- 有关说明：

1. 供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

2.采购需求中标注“★”号部分为关键技术参数、功能、要求，任何对这些项目的负偏离将被视为未实质性响应采购文件要求而作无效响应处理。响应文件中须按照“★”条款的要求逐条响应（若要求提供其他证明材料,还须提供要求的证明材料），“★”条款技术指标负偏离或未响应，作无效响应处理。

3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，响应文件中须按照“▲”条款的要求逐条响应并标注证明文件所在页码（若要求提供其他证明材料,还须提供要求的证明材料），“▲”条款技术指标负偏离或未响应或未标注证明文件所在页码，对应项将不予以计分。但不作为无效响应条款。

4.响应报价（总价）中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整。

- 项目基本概况：

| 采购内容 | 服务期限 | 费率最低限价（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网+智慧医疗康复服务 | 2年 | % | 医院收取的管理费率不低于总收取套餐费用的 %。 |

注：1.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致响应无效；

2.供应商的报价不得低于最低限价，否则为无效响应。

- 服务内容及要求

1.在技术支持方面，借助互联网、物联网、大数据和人工智能等技术，打造居家医疗综合运营服务平台，实现远程医疗、在线咨询、健康监测等功能，提升医院诊疗效率与覆盖面。

2.设备供应上，提供生物反馈电刺激治疗仪等多种物联网设备，满足各科室居家康复与健康管理项目需求。服务体系构建上，为患者提供 N 对一服务，保障患者居家康复效果。

3.运营支持层面，负责软件（医疗健康管理服务平台、移动端管理小程序、患者端 APP ）、物流（物联网设备往返物流）、检测（设备租赁后的消毒、检测、再包装）等工作，助力采购人开展居家健康管理业务，实现医疗资源合理分配，提高整体医疗服务质量与口碑 。

4.康复配套设备

（1）功能要求：支持盆底表面肌电值评估，具备神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、多媒体生物反馈训练四种等核心训练模式，适用于产后子宫复旧、腹直肌分、术后康复和盆底康复等场景。

（2）技术性能：设备操作界面简洁易懂，支持与患者端 APP、医生端管理系统数据实时同步，可自动记录治疗参数、治疗时长、肌电数据等信息，便于医生远程查看及评估。

（3）技术参数要求：

①1通道，包含电刺激、表面肌电采集和生物反馈训练；

②主机具有无线传输功能，可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；

③可实现≥4部位治疗方案的开展，且2通道电流独立可调；

④输出电流调节步长：1mA。

⑤脉冲宽度40μs～1000μs，偏差不超过±30％；

⑥脉冲频率1Hz～250Hz，偏差不超过±30%；

⑦刺激/休息时间：≥30s可调，最小可调节步长1s ；

⑧实时评估，生物反馈表面肌电评估(有正常对照值),评估后自动推荐治疗方案。

⑨包含≥2种电刺激模式，包含神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激；

⑩可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

⑪统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

⑫可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；

⑬支持科室进行可远程治疗的服务配置、医生在线给患者开出治疗方案、在线查看患者的评估报告和治疗记录；智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

⑭支持患者通过APP连接设备，遵医嘱进行居家自助治疗；居家自我评估，医生远程诊断；患者查看历史评估报告、查看治疗记录、远程咨询医生；

⑮支持医生随时远程协同管理患者和为患者远程制定个性化的治疗方案, 患者可远程居家治疗。

5.患者端 APP

（1）系统兼容性：同时支持鸿蒙、安卓、ios 等主流移动端系统，确保不同设备的患者均能便捷使用。

（2）核心功能：支持患者接收医生制定的治疗方案；可记录居家治疗过程（治疗时间、模式、参数等）；提供居家评估功能，支持查看历史评估报告、治疗记录；具备远程咨询医生功能（文字、语音咨询）。

6.医生端小程序：支持医生为患者开具治疗方案（明确治疗模式、频率、时长、参数等）；可实时查看患者设备使用情况、治疗记录、自我评估报告；具备在线指导功能，可根据患者恢复情况远程调整治疗方案；支持批量管理患者信息，按康复类型（盆底康复、术后康复等）分类统计患者治疗进度及效果。

7.数据安全：服务商定期对信息平台功能、人员、机构、订单等进行设计开发迭代、日常维护与运营管理，需严格执行信息安全和医疗数据保密的有关法律法规，妥善保管患者信息，确保互联网信息技术平台信息安全。系统需具备数据加密存储功能，患者隐私信息（姓名、病历、治疗数据等）仅授权医生可查看，防止信息泄露；支持数据备份（本地备份 + 云端备份），确保数据不丢失。

8.互联网+智慧医疗康复服务：以 “互联网 + 物联网” 为核心，围绕盆底功能障碍、术后恢复、产后子宫复旧、产后腹直肌分离等居家康复需求，提供精准化、个性化服务。通过生物反馈电刺激治疗仪等设备，实时采集患者康复数据（如盆底肌电值、治疗参数执行情况），结合医生端管理系统实现远程方案调整、康复效果评估及危险预警，完成患者全周期康复数据云端记录与历史查询，强化居家康复数字化管理，提升患者康复依从性与治疗完成率，降低医院康复场地预约压力，提高居家康复服务质量。

9.费用收取：成交服务商按居家康复套餐向患者收取费用，严禁挪用。

10.收费套餐需包含但不限于：设备租赁费、耗材费、物流费和消毒等费用（具体费用以具体不同套餐内容为准）；除此之外不得再向患者另行收取其他费用。采购人收取的管理费费率不低于总收取套餐费用的45%。

11.驻场技术服务：成交服务商需根据采购人居家康复业务推进需求，派遣至少 1 名技术服务人员、熟悉盆底康复、产后康复等流程的驻场技术服务人员，具体驻场时长可根据采购人月度业务量动态调整，驻场人员需严格服从采购人内部管理制度（如医护人员行为规范、患者隐私保护规定），接受采购人工作安排。驻场人员需持有康复理疗培训证明，确保具备开展服务的相关能力。

12.咨询与资料管理：合同期内，成交服务商应无条件提供产品及相关数据分析、操作等服务，负责相关产品技术培训及售后维护等工作。参与该项目所有人员具有保护采购人就诊人员隐私的责任，均不得泄露采购人就诊人员任何信息。

13.设备全流程质检与消毒：

（1）成交服务商每次出租生物反馈电刺激治疗仪等设备前，需对设备进行全面质检：包括功能检测（神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激等模式运行状态，数据传输是否稳定）、外观检查（设备外壳、电极片接口、连接线是否完好）、参数校准（肌电值检测精度校准），并填写《设备出库质检记录》，经质检人员签字确认后方可交付患者。

（2）设备归还后，成交服务商需立即按照医疗消毒标准进行处理、更换一次性接触耗材（如电极片），并对设备性能再次校准，填写《设备回收消毒记录》。

（3）所有质检、消毒记录需按设备唯一编号存档，保存期限不低于 3 年，采购人有权随时抽查；若因设备未按要求质检、消毒，导致患者使用故障或交叉感染，由成交服务商承担全部赔偿责任。

14. 设备配置要求：

（1）免费投入居家康复设备大于等于100台，根据采购人实际业务量随时调增；成交服务商对投入设备拥有100%产权，本项目投入的所有设备都应由成交服务商购买设备相关保险。

（2）成交服务商提供宣传物料并须经过采购人审核和修改后方能进行宣传；

（3）生物反馈电刺激治疗仪样机 2 台：供患者院内体验及医护人员培训使用；

（4）患者端 APP 及医生端管理系统免费使用；

（5）康复设备耗材（阴道电极、电极片、电源等）：按实际患者使用量免费提供，确保供应充足；

（6）对接费用（包括第三方的费用）均由成交服务商承担；医院不再另行支付任何对接费用。

（7）场地与配套：无需采购人额外提供场地，服务商可在院内指定区域，用于患者设备领取、培训及咨询。

15.售后要求：

（1）多维服务响应方式：

①在线即时支持，有专属微信客服、平台内置咨询模块，7*12小时响应医护及医患诉求；

②电话支持：24小时专业人员值守服务热线，能解答治疗过程中的相关非医学问题；

③现场精准支持：在线无法解决的问题，立即启动现场支援流程，高效处置；

④团体专项支持：“六师共管”团队中，设备工程师、平台运维师师提供专项技术支撑，配合康复师保障服务质量。

（2）核心服务承诺

①秉持“响应及时、处置专业、保障到位、服务贴心”原则；

②项目服务期间出现任何问题：2小时内完成故障响应与需求对接，明确问题类型及处置优先级；​

③平台系统故障 4 小时内远程修复，设备故障 无法远程修复的，2小时内寄出替换设备，确保不影响正常康复疗程。​

④24 小时内解决各类问题，恢复平台运行与设备使用。

（3）全周期售后服务

①质保与终身维护：项目整体质保期为 3年，自验收合格之日起计算。质保期内，平台系统免费升级、设备免费维修更换、“六师共管” 团队服务免费保障；质保期后提供终身维护服务。

②全时技术支撑：提供 7×24 小时全天候技术支持，实时监控平台运行状态，提前预警数据异常、系统漏洞等风险，保障服务连续性。​

③定期巡检与维护：每年开展不少于 2 次现场全面巡检，内容涵盖平台性能优化、设备校准维护、数据安全排查、服务流程梳理；每季度进行一次远程系统健康监测，及时解决潜在问题。​

④升级与培训迭代：根据医疗政策更新、临床需求变化及技术发展，不定期提供平台功能升级服务；每半年组织一次医护人员强化培训，同步更新服务规范与操作指南。

⑤服务质量跟踪与管控：建立客户满意度跟踪系统，通过电话回访、线上问卷等方式收集医护反馈；持续优化服务质量。​

16.设备押金：患者租赁设备时，服务商可收取押金2000元/台，患者归还设备且设备无损坏后，服务商需在 7 个工作日内全额退还押金；押金不得挪作他用，若因押金问题引发纠纷，由服务商全权负责。

17.退费规定

（1）退费机制：患者提出退费需求，服务商和采购人同步相关信息，根据采购人意见确定退费方式，由采购人通知客服做退费处理。

（2）耗材未拆封，患者未开启疗程服务，费用全额退款；耗材已拆封，已开启疗程服务，套餐费用扣除项目耗材费用，余额按照项目疗程次数的均值即为单次的治疗费用，扣除已做次数的治疗费后退回，例：退费金额= {（ 套餐费用-耗材）/次数}*（套餐次数 - 已做次数）。

（3）如患者有特殊情况的，经采购人沟通后视实际情况做部分或全额退费。

（4）设备使用安全管理规范适用范围：明确适用场景（如术后康复、功能障碍康复等）、适用人群、适用设备界定规范边界。

（5）评估与适配管理：患者个体评估：由专业医护/康复师通过评估，确认患者身体状况，排除禁忌证。

18.设备安全管理：仅允许使用经国家认证、在保质期内的康复设备，留存设备合格证、说明书，建立设备台账（含型号、购买时间、维护记录）。

19. 如遇国家或上级主管部门相关政策调整，按照新政策执行，采购人有权相应变更或解除合同，且不承担任何责任。

三、商务条款

1. 服务期限及地点：

（1）服务期：合同签订后 7天内完成平台搭建及首批设备投放，后续服务按项目周期持续提供，合同签订之日起二年。合同采用1+1形式，以考核制的方式一年一续签。采购人根据成交供应商该年度考核结果决定是否续签下一年度合同，该年度考核结果合格的获得续签资格，不合格的取消续签资格。

（2）服务地点：                全院。

2. 考核要求：

考核标准：采购人于每一年度服务期届满之日前1个月内对服务商的服务质量进行考核，考核得分≥90分的，即视为考核合格，服务商获得续签资格。考核得分<90分的，即视为考核不及格，服务商不具备续签资格。具体考核标准如下（采购人有权根据实际情况进行调整）：

| 考核内容 | 评分（10分制，按实际表现打分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务商严格遵守医院规章制度，配合科室工作 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 设备质量稳定，故障响应及维修及时 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 患者端 APP、医生端系统运行流畅 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 驻场人员服务专业，能有效解决医护及患者问题 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 售后客服响应及时，患者投诉处理满意度 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 康复数据统计准确，报告提交及时 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 患者治疗达标率（按医嘱完成疗程） | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 数据对接稳定，无信息泄露事件 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 服务商驻场人员文明有礼，态度和蔼 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 医护人员对服务整体满意度 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |

3.付款方式：

管理费用缴纳：每月 10 日前缴纳上月管理费费用（管理费=总收取套餐费用管理费率+违约金（如有））；逾期缴纳的，每日按应缴金额的 3‰收取违约金；逾期超过 1 个月的，采购人有权终止合同，服务商需赔偿由此造成的损失。

4. 验收要求：

（1）验收标准：采购文件、响应文件及合同和与本项目有关的国家质量标准。

（2）验收方式：验收合格后，由成交供应商和采购人依据合同条款及项目要求共同签字验收，成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

5.包装与运输要求：物联网设备采用符合医疗设备运输标准的包装，具备防震、防潮、防碰撞功能；运输过程委托具备医疗物资运输资质的物流公司，确保设备安全，到货后需提供运输及设备完好证明。

6.培训要求

为采购人提供平台操作、设备使用的专项培训，包括理论讲解和实操演练。

- 居家康复服务项目

| 项目科室 | 服务项目 | 服务内容 | 医院管理费（拟）50% | 协同服务费（拟）50% | 患者支付费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇科 | 盆底康复 | 一疗程10次（可赠送2次） | 1150 | 1150 | 2300 |
|  | 人流康 | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
|  | 痛经 | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
|  | 子宫复旧 | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
|  | 盆腔康复 (永磁旋振治疗) | 一个疗程10天，一天两次 | 1240 | 1240 | 2480 |
| 产科 | 产后康复 | 产后42天内产后尿储留、泌乳、子宫复旧、产后腰背痛等四个项目不限次使用 | 1200 | 1200 | 2400 |
|  | 产后康复综合套餐 | 服务时长75天，产后42天内产后尿储留、泌乳、子宫复旧、产后腰背痛等四个项目不限次使用；外加盆底康复一疗程（10次） | 1773 | 1773 | 3546 |
|  | 产后腹直肌分离 | 一疗程10次（可赠送2次） | 1000 | 1000 | 2000 |
|  | 产后镇痛/泌乳 | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
|  | 产后子宫复旧 | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
|  | 产后尿潴留 | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
| 生殖科 | 内膜养护 （贴片电极版） | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
|  | 内膜养护 （阴道电极版） | 一疗程10次（可赠送2次） | 1150 | 1150 | 2300 |
| 儿科 | 吞咽治疗 | 一疗程10次（可赠送2次） | 800 | 800 | 1600 |
|  | ADHD 评估 | 1次 | 75 | 75 | 150 |
|  | 学龄前儿童执行功能评估 | 1次 | 75 | 75 | 150 |
|  | ADHD 干预训练管理服务 | （14次治疗+1次评估） | 990 | 990 | 1980 |
|  | ADHD 干预训练管理服务 | （28次治疗+2次评估） | 1340 | 1340 | 2680 |