品牌型号的产品对比表

| 参数 | 广州圆医 （ESA-V01） | 佛山依士文(NSJ-02) | 广州丰得利(HZ-CH3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、用途：利用低频电流中神经肌肉电刺激电流模式，作用于人体一定部位，刺激神经或肌肉，帮助肌肉收缩、改善神经肌肉功能，适用于产后尿储留，术后肠胀气、产后康复电刺激项目等。 | 通过脉冲电流刺激组织器官，支配它们的中枢神经或外周神经，从而引起组织器官的功能发生改变。 用于产后康复电刺激项目等 | 低频治疗仪，使用于产后康复等 | 适合于治疗压力性尿失禁、急迫:产后康复电刺激项目等。 |
| 二、规格：可重复充电使用，无需连接电源线，充分保证一天8小时的工作需求 ；并且还可以对处方进行编辑、选择治疗方案和治疗部位。 | 重复充电使用，无需接电源，满足8小时以上工作需求。30多个内置方案，可根据患者实际情况进行方案的选择及调整，支持多部位同时治疗。 | 预设23个程序，3个自定义程序 | 21个自定义程序以自设和储存在存储器内，供快速调取和使用 |
| 三、配件参数： |  |  |  |
| 1、输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式，满足不同治疗需求。 | 输出电流：恒流电流输出，输出波形方正，保证治疗的安全有效性，治疗可量化。 | 对称波 | 机电同步输出 |
| 2、输出电流：恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化。 | 输出电流 0mA～100mA, 偏差不超过±30%。 | 治疗仪最大输出幅度不大于120mA(峰值) | 输出电流1~130可调。 |
| 3、输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA。 | 输出强度:0mA～100mA内,步长1mA | 治疗仪最大输出幅度不大于120mA(峰值)。 | 在最大输出强度时电流有效值不大于 80mA。 |
| 4、脉冲频率：1Hz ～120Hz可调，步长1Hz。 | 脉冲重复频率 1Hz~250Hz，偏差不超过士30%; | 脉冲频率:1Hz~200HZ | - 最大输出的能量不超过 300mJ。 |
| 5、脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μs， | 脉冲宽度 40μs~1000μs，偏差不超过士30%; | 脉冲宽度:30us~2000us | - 脉冲宽度应在0.3~1.1ms，误差士10%。 |
| 6、脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。 | 脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。 | 不详 | 不详 |
| 7、脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。 | 脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。 | 不详 | 不详 |
| 8、治疗时间1~60min可调，步长1min。 | 治疗时间1~60min可调，步长1min。 | 1-90分钟可调 | 1-60分钟可调 |
| 9、主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 | 不连接外部电源，安全过电保护 | 不详 | 不详 |
| 10、具有低电量报警提示功能。 | 具备 | 不具备 | 不具备 |
| 11、性能、质量比较 | 医护只需一个便携控制终端，拿设备到患者床前，选择设备，设置方案，开始治疗，就可以离开病床。当治疗完成控制机会显示已经完成的提醒，护士返回，拿着设备可以给第二个患者开始治疗;即可管理院内十几台甚至更多台的电刺激治疗设备，真正做到简单方便，将宝贵的医护资源从烦杂的重复性工作中解脱出来，单位时间内可以服务更多的患者 质保:1年 | 医护需要推车到患者面前，插上电源，然后才可以操作，完成后没有提醒，治疗完成后没有提醒功能，只能等到患者提醒或者护士自己想起来再进行上面的工作，医护工作起来复杂、效 率比较低。 质保:1年 | 机器非常大，不便于移动，就算移动也需要大的空间，在病床内地方不足，治疗时需要连接电源，医护工作效率低下，快速康复完成率低。 质保:1年 |