技术参数

产品名称：生物反馈电刺激治疗仪

型号：ESA-S01

适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的盆底肌肉施加电刺激来恢复患者的盆底肌肉功能障碍。

技术参数：

- 硬件性能：

- ≥4通道，包含电刺激、表面肌电采集和生物反馈训练；

- 采样位数≥16位；

- ▲系统含4台独立主机，可单机便携工作；

- ▲主机具有无线传输功能，可实现主机件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；

- 电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流，可独立调节各个通道的电流大小；

- ▲可实现≥8部位治疗方案的开展，且2通道电流独立可调；

- ▲肌电测量范围：2μV~1000μV(r.m.s) ；

- 输出电流调节步长：1mA。

- 脉冲宽度40μs～1000μs，偏差不超过±30％；

- 脉冲频率1Hz～250Hz，偏差不超过±30%；

- 上升下降时间:0-20S；

- 刺激波形；双相平衡波；

- 内置放大器带宽:0Hz~600Hz

- 内置放大器测量范围:1-3000μV(r.m.s)

- ▲刺激/休息时间：≥30s可调，最小可调节步长1s ；

- 通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)。

- 电流0mA～100mA, 偏差不超过±30%。

- 可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、束刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数。

（二）软件功能：

- ▲实时评估，生物反馈表面肌电评估(有正常对照值),评估后自动推荐治疗方案。

- 结合临床路径管理规范，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

- 包含≥2种电刺激模式，包含神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激；

- 神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；

- 肌电触发电刺激可选择手动阈值模式和自动阈值模式；

- 包含促进血液循环、静脉曲张、瘢痕淡化等产后常见问题的治疗方案；

- 可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

- 标准Kegel训练方案，支持肌电训练模式，包含对快肌、慢肌的分别训练；

- 生物反馈游戏训练开始前有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据；

- 可在诊疗记录中预览评估报告，快速开始评估方案、治疗方案；

- 数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

- 可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；

- 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等（提供设备界面图片）；

- ▲支持科室进行可远程治疗的服务配置、医生在线给患者开出治疗方案、在线查看患者的评估报告和治疗记录；智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

- 支持患者通过APP连接设备，遵医嘱进行居家自助治疗；居家自我评估，医生远程诊断；患者查看历史评估报告、查看治疗记录、远程咨询医生；

- ▲支持医生随时远程协同管理患者和为患者远程制定个性化的治疗方案, 患者可远程居家治疗。

配置清单

| 产品名称 | 生物反馈电刺激治疗仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | ESA-S01 |  |  |  |
| 项 目 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| 产品组成 | 1 | 台车 | 台 | 1 |
|  | 2 | 生物反馈电刺激治疗仪4通道 | 套 | 1 |
|  | 3 | 系统软件VI-3 | 套 | 1 |
|  | 4 | 路由器(含流量卡） | 个 | 1 |
|  | 5 | RK3588-21.5寸工控一体机 | 台 | 1 |
|  | 6 | 适配线（3线）白色-专业版 | 条 | 2 |
|  | 7 | 打印机 | 台 | 1 |
|  | 8 | 电池充电器 | 个 | 1 |
|  | 9 | 电池 | 对 | 2 |
|  | 10 | 说明书（用户手册） | 本 | 1 |
|  | 11 | 保修卡 | 张 | 1 |
|  | 12 | 合格证 | 个 | 1 |
|  | 13 | 双USB充电器插头 | 个 | 1 |
|  | 14 | 圆型电极片 | 片 | 10 |
|  | 15 | 乳型电极片 | 片 | 20 |
|  | 16 | 长方形型电极片 | 片 | 10 |
|  | 17 | 方形电极片 | 片 | 10 |
|  | 18 | 吞咽电极片 | 片 | 10 |
|  | 19 | 纽扣电极片 | 片 | 8 |
|  | 20 | 阴道电极 | 个 | 2 |
|  | 21 | 直肠电极 | 个 | 2 |