# 数字疗法软件注册全流程

整理日期： 2026年6月29日 编制单位： 广州圆爱康生物科技有限公司

## 引言：核心认知

中国没有”数字疗法”专项注册分类。数字疗法走的是医疗器械独立软件（SaMD）注册路径。

这是一个共6步的完整流程，从确定分类到拿证，每一步做什么、什么条件才算完、大概多久，全部列清楚。

## 第0步：搞清楚你的软件算哪一类

这是最关键的起点，错了后面全白做。

圆爱康的实际情况： - 你已经有治疗仪注册了，控制App随硬件走，不需要额外注册 - 新申请的应该是”评估+方案生成”这两个模块 - 这两块捆在一起注册，叫做”居家康复数字疗法评估与方案生成系统”

### 分类对照表

| 你的软件 | 算什么 | 注册路径 |
| --- | --- | --- |
| App控制治疗仪（设定模式、调参数） | 配套软件，跟硬件一起 | 作为治疗仪II类器械的”配套控制软件”一起注册 |
| App做评估（根据输入算出盆底肌力评分） | 独立软件，有诊断功能 | II类独立医疗器械软件 |
| App做方案生成（根据评估结果自动推康复方案） | 独立软件，有治疗决策功能 | II类 -> 偏III类（视算法复杂度而定） |

圆爱康最佳路径： 硬件已注册 > 新申请”评估+方案生成”模块 > 捆在一起注册为”XX居家康复数字疗法评估与方案生成系统”

## 第1步：分类界定申请

做什么： 向国家药监局医疗器械审评中心提交一个分类界定申请。问官方：“这款软件属于什么分类？”

产出物： 拿到分类界定通知书才能走下一步。

时间： 4-6周

怎么知道可以走下一步： 收到国家药监局出具的《医疗器械分类界定通知书》，明确告知你的软件属于II类还是III类。

## 第2步：建质量体系（ISO 13485）

做什么： 围绕ISO 13485标准建立软件开发质量体系，把开发过程文档化。

需要建立的文档体系： - 软件开发过程文档化（需求、设计、编码、测试、发布，全记录） - 风险管理文档（ISO 14971标准，每个功能的风险分析和控制措施） - 软件版本控制、缺陷管理、变更管理 - 可用性工程文档（谁用、怎么用、误操作保护）

注意：敏捷开发可以做，但每个sprint产出都要有质量文档跟着。不能因为用了敏捷就没文档。

时间： 3-6个月

怎么知道可以走下一步： 内部质量体系审核通过，所有文档齐备、流程跑通。

## 第3步：准备注册资料

做什么： 按照药监局要求，准备全套注册申报材料。

### 注册资料清单

| 材料 | 说明 |
| --- | --- |
| PSUR（产品安全性能总结报告） | 软件安全有效的综述 |
| 软件描述文档 | 架构、功能、算法原理 |
| 风险管理报告 | 按ISO 14971模板 |
| 软件需求规格说明书 | 功能需求 + 非功能需求 |
| 软件测试报告 | 单元测试 + 集成测试 + 系统测试 |
| 临床验证资料 | 前置条件，提前做 |
| 可用性工程报告 | 用户测试 + 报告 |
| 软件版本命名规则 | 版本号管理规则 |

关键提示： 第2步（建质量体系）和第3步（准备注册资料）可以并行做，不冲突。

时间： 3-4个月（和质量体系并行做）

怎么知道可以走下一步： 所有注册资料准备完毕，内容经内部或外部专家审核通过。

## 第4步：提交注册申请

做什么： 通过eRPS系统（医疗器械注册电子申报系统）提交全部注册材料。

可能出现的情况： 可能会有发补（发补 = 药监局要求补充材料），这是正常现象，按通知补充即可。

时间： - II类约60个工作日（约3个月） - 如有发补，再加1-2个月

怎么知道可以走下一步： 收到药监局的形式审查通过通知，进入技术审评阶段。

## 第5步：体系考核（现场审核）

做什么： 药监局派人到公司现场，检查质量体系实际运行情况。

查什么： - 研发文档真实性（写的和做的对不对得上） - 风险管理执行情况 - 测试记录是否完整 - 质量体系是否真正运转起来

时间： 1-2个月

怎么知道可以走下一步： 现场审核通过，未发现严重不符合项。

## 第6步：拿证

做什么： 现场审核通过后，药监局颁发医疗器械注册证。

时间： 从提交申请到拿证，II类最快约12-15个月。

## 配套准备：零成本临床验证方案

注册材料中的临床验证资料是必备前置条件，必须在提交注册前准备好。

### 选病种优先级

| 维度 | 盆底康复 | 心脏康复 | 认知康复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估标准明确 | 高 | 中 | 低 |
| 居家采集可行 | 高 | 中 | 中 |
| 患者基数大 | 高 | 高 | 中 |
| 小样本可出结果 | 4-6周 | 8-12周 | 6个月以上 |
| 零成本研究可行性 | 高 | 中 | 低 |

建议： 优先验证盆底康复（4-6周出结果，零成本可行）

### 研究设计方案

分组方案： - A组（回顾性）： 平台已有用户数据，回顾性提取，无需额外费用 - B组（前瞻性）： 合作社区或医院免费征集志愿者（社区出场地和患者，圆爱康出设备循环使用） - C组（对照组，可选项）： 同批筛查出来的不康复者

与医院/社区合作谈判话术： 我们正在做数字疗法临床验证，需要合作方一起出成果。我们提供免费治疗设备和数据平台，贵院出评估医生做治疗前后的评估，发论文挂贵院名字。患者不用交钱，大家一起出数据。

伦理处理： - 回顾性数据：利用用户协议中的”数据可用于匿名化研究”条款 - 前瞻性数据：签署知情同意书（免费治疗本身就是激励） - 如不发正式论文只用于注册申报：匿名化回顾性分析可规避伦理审查

### 需要统一采集的数据

基线数据： - 患者基本信息（年龄、性别、产次、病程） - 诊断或纳入标准确认 - 基线评估指标（盆底肌力分级、表面肌电值、症状问卷） - 既往治疗史 - 知情同意（电子版）

过程数据： - 每次治疗记录（时间、模式、参数） - 依从性数据（是否有中断、中断原因） - 不良事件记录 - 康复师调整方案记录

终点数据： - 同基线指标对比（计算变化值） - 完成度（是否完成预设疗程） - 患者满意度

存储规范： - 所有数据去标识化（仅保留研究编号） - 原始数据保存5年以上 - 平台数据库增加”研究数据标记”字段

### 产出时间计划（以盆底为例）

| 阶段 | 时间 | 产出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线数据整理 | 2周 | 现有用户数据清洗报告 | 了解已有数据价值 |
| B组入组启动 | 2周 | 与1-2家社区/医院签订合作 | 开始招募 |
| 数据采集期 | 4-6周 | 逐周数据 + 依从性报告 | 实时监控 |
| 数据分析 | 2周 | 统计分析结果 + 效果对比图 | 核心产出 |
| 产出 | 1周 | 临床验证报告 + 白皮书 | 注册/认证/推广 |

第一份产出最快8-10周内可完成。

## 全流程时间线总览

第0步 分类判断 ───── 1周（自己判断，非正式流程）
     |
     v
第1步 分类界定申请 ── 4-6周
     |
     v
第2步 建质量体系 ──── 3-6月 ──────╗ 可并行
     v                            ║
第3步 准备注册资料 ─── 3-4月 ──────╝
     |
     v
第4步 提交申请 ────── 约3月（含发补）
     |
     v
第5步 体系考核 ────── 1-2月
     |
     v
第6步 拿证

最快总计：12-15个月

## 常见陷阱

- 误解注册分类：认为”数字疗法”是一个官方注册类别。不是，必须走SaMD（医疗器械独立软件）路径。

- 临床验证做在后面：注册材料需要临床数据，临床验证必须提前做，不能等资料都准备好了再补。

- 忽略质量体系：敏捷开发模式改造成本比想象高，需要提前3-6个月开始搭建。

- 不做分类界定直接准备材料：分类不对等于材料全废，必须先问药监局拿分类界定通知书。

- 不清楚这里总共有几步：上面已经列齐了全部流程，第一步到第六步，再也不用担心不知道走到哪了。

## 用户决策清单

P0（现在就能决定）： - [ ] 确认现有设备注册证是几类、含不含配套软件 - [ ] 确定新申请模块范围（评估+方案生成） - [ ] 决定是否先走分类界定申请

P1（可以马上开始）： - [ ] 在App内增加标准化数据采集字段 - [ ] 提交分类界定申请

P2（并行启动）： - [ ] 找ISO 13485咨询公司谈质量体系搭建 - [ ] 找合作医院/社区启动临床验证

本文档基于2026年6月最新注册政策整理，仅供内部参考。实际申报以药监局最新要求为准。