永磁旋振治疗仪技术参数

设备名称：永磁旋振治疗仪

设备型号：XSCX-Ⅰ

设备厂家：天津市顺博医疗设备有限公司

一、主要技术参数

| 1、输入电源 | 220V，50Hz |
| --- | --- |
| 2、功率消耗 | ≤48VA |
| 3、环境条件 | 温度 5℃～35℃，湿度≤80%，大气压力范围 70kPa～106kPa； |
| 4、结构组成 | 由主机、磁振治疗头、旋磁振治疗头、治疗头连接线、电源线、应用软件组成 |
| 5、安全类型及运行模式 | Ⅰ 类 BF 型，连续运行 |
| 6、操作界面 | 按键操作 |
| 7、定时功能 | 1～30min 可调，步进 1min，初始值为 20min |
| 8、开机自检功能 | 具有声音和 LED 灯闪烁的变化进行自检 |
| 9、同步功能 | 两治疗头可以同步治疗 |
| 10、暂停功能 | 治疗期间可暂停 |
| 11、治疗模式 | 不少于 3 种治疗模式 |
| 12、振动频率和振幅 | 振动频率为 50Hz±1Hz；振幅≥0.2mm |
| 13、磁场强度 | 振动片表面中心区域（圆心周围）10mm 内的磁场最强点，磁场强度为 180mT±50mT |
| 14、温升 | 常温下连续工作 20min，表面温度不大于 41℃ |
| 15、磁场强度 | 静止状态下距顶端 5mm 周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为 30mT±5mT |

二、核心技术原理参数

采用永磁恒定磁场 + 机械旋转振动双物理因子复合技术

- 1.永磁模块：输出稳定恒定磁场，包含静磁场、动磁场双重作用；磁场可改变组织通透性、抑制炎症渗出、阻断神经疼痛信号

- 2.机械振动模块：振动激活局部神经，改善组织循环

三、治疗模式参数

共 3 档独立治疗模式，模式 2、3 拥有专属振动顺序

- 敏感、初次盆底治疗患者：从模式 3 开始，循序渐进切换模式 2、模式 1

- 有盆底治疗经历、耐受度较高患者：可直接使用模式 1、模式 2

四、物理治疗作用相关技术特性

- 镇痛相关：改善局部血液循环，加速致痛物质代谢；提升水解酶活性，促进内源镇痛物质分泌，提升痛阈

- 消炎消肿相关：提升组织通透性，加快炎性产物排出；抑制炎症反应，降低致炎物质浓度